# 中国仪器仪表行业协会团体标准

# 《基于北斗定位的电力终端通信模块》

# 编制说明

（征求意见稿）

20250421

# 一、工作简况

## 1、任务来源

## 本团体标准根据中国仪器仪表行业协会《关于同意<拆回智能采集终端分拣技术规范>等9项团体标准立项的批复》（中仪协 [2023]2号）文件立项，项目名称为：《基于北斗定位的电力终端通信模块技术规范》，项目编号为：T/CIMA 0115，由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，由中国仪器仪表行业协会归口。计划完成年限为2025年。

## 2、主要工作过程

2023年5月：申请立项并上报标准的草案稿和项目建议书。

2023年6月：中国仪器仪表行业协会组织立项评审会议，会后下达了团体标准立项的批复，由内蒙古电力集团有限责任公司包头供电分公司牵头，组织成立标准起草工作组。

2023年7月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2023年8月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部征求意见，共回收意见48条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2023年8月：在山东烟台召开第一次工作组会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致地逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，形成会议纪要。

2023年9月-2024年2月：形成工作组讨论稿，开展第二次征求意见，共回收意见12条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2024年2月：在福建厦门召开第二次工作组会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。

2025年2月：形成征求意见稿。

## 3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

牵头起草单位是内蒙古电力集团有限责任公司包头供电分公司，主要起草单位有哈尔滨电工仪表研究所有限公司、北京易艾斯德科技有限公司等。

内蒙古电力集团有限责任公司包头供电分公司作为执笔单位负责了本标准的起草、修改工作。

主要起草人：杨子元、邱卫星、黄欣、王娟、徐贵、张瑞强、郝文海、刘献成、何珊等。

邱卫星为本标准的主笔人，负责标准的编写；杨子元为本标准的技术负责人，为标准的总体内容进行全面指导；刘献成为本标准起草工作组的组长，黄欣等为本标准起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作；王娟、徐贵、张瑞强、郝文海等工作组成员为本标准的编写和修改工作给予大量帮助。

## 二、标准编制原则和主要技术内容确定的依据

### 2.1主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本标准从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分 标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

基于北斗定位的电力终端通信模块的检验测试项目、试验方法以及技术要求，充分考虑电力采集终端的实际应用场景，进行基于北斗定位的电力终端通信模块技术要求编制。

充分开展实地调研，了解电网企业对基于北斗定位的电力计量远程集抄系统的具体技术需求和需要解决的问题，同时了解目前电网对采集终端的主流技术指标与功能。

### 2.2标准主要内容中技术指标、参数、技术要求、检验规则依据

对基于北斗定位的电力终端通信模块的环境条件、工作电源、机械要求、电气要求、电磁兼容性、通信性能、传输特性、报文性能等技术要求，相关参数、指标的设定是依据了应用场景的物理环境条件、电气环境条件，以及相关国家、行业标准制定的，机械结构要求引用了GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》和GB/T 5169.11-2017《电工电子产品着火危险试验》等相关要求；通信性能引用了北斗用户终端RDSS单元性能要求及测试方法的相关要求；传输特性引用了北斗三号区域短报文通信用户终端统一数据接口的相关要求；报文性能引用了GB/T 39414.4-2020《北斗卫星导航系统空间信号接口规范 第4部分：公开服务信号B3I》相关要求。

## 三、主要试验（或验证）情况

### 2.1检验项目及参考标准

在本标准起草工作过程中，委托部分企业对标准中的主要指标分别进行了验证试验。由上海移柯通信技术股份有限公司提供装置配合开展试验验证工作。

试验涵盖系统参数验证、性能参数验证、低温试验、高温试验、恒定湿热试验、其他指标、防护等级、振动试验、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度、射频场感应的传导骚扰(注入电流)抗扰度、电压暂降试验和北斗性能等项目。

试验方法参考以下标准执行：

低温试验:GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

高温试验:GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

恒定湿热试验:GB/T 2423.3-2016 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab:恒定湿热方法

防护等级:GB/T4208-2017 外壳防护等级（IP代码）

振动试验:GB/T 2423.10-2019 环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc: 振动(正弦)

静电放电抗扰度:GB/T17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

射频电磁场辐射抗扰度:GB/T17626.3-2016 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

电快速瞬变脉冲群抗扰度:GB/T17626.4-2018 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

浪涌抗扰度:GB/T 17626.5-2019 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

射频场感应的传导骚扰(注入电流)抗扰度:GB/T17626.6-2017 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

电压暂降试验:GB/T17626.11-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

北斗性能试验： GB/T 39414.4-2020 北斗卫星导航系统空间信号接口规范 第4部分：公开服务信号B3I

样品由10套基于北斗定位的电力终端采集模块组成。测试时，启动设备，处于正常运行状态。

系统参数验证、性能参数验证、低温试验、高温试验、恒定湿热试验、防护等级、振动试验、静电放电抗扰度、电快速瞬变/脉冲群抗扰度、射频场感应的传导骚扰(注入电流)抗扰度、工频磁场抗扰度、电压暂降、短时中断、电压变化抗扰度和北斗性能等项目在检验地址(一):上海市徐汇区田州路99号9幢201室完成。

| 检测项 | 检测方法 | 合格标准 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源适应性 | 输入电压DC4V | 工作电压范围5% | 合格 |
| 低温试验 | 按GB/T 2423.1-2008规定的Ab类进行，将受试终端在非通电状态下放入低温试验箱的中央，降温至4.1.2中规定的最低温度，保温6h，将卫星导航信号引入试验箱，然后通电0.5h | 通信模块不应发生损坏或死机现象 | 合格 |
| 高温试验 | 按GB/T 2423.2-2008规定的Bb类进行，将被试终端在非通电状态下放入高温试验箱中央，升温至4.1.2中规定的最高温度，保温6h，将卫星导航信号引入试验箱，然后通电0.5h | 通信模块不应发生损坏或死机现象 | 合格 |
| 湿热试验 | 按GB/T 2423.3-2016的规定进行试验。将受试终端放在试验箱内保持温度40°C±2°C、相对湿度93%±3%，试验周期为2d | 通信模块不应发生损坏或死机现象 | 合格 |
| 防护等级 | 按GB/T 4208-2017规定的方法进行 | 符合GB/T 4208-2017中5.3.3规定的要求 | 合格 |
| 振动试验 | 按GB/T 2423.10-2019和GB/T 2423.5-2019规定的方法进行 | 符合按GB/T 2423.10-2019中5.3.6规定的要求 | 合格 |
| 静电放电抗扰度 | 终端在正常工作状态下，按GB/T 17626.2—2018的规定，并在下述条件下进行试验： a）严酷等级：4； b）试验电压：8kV（接触放电）、15KV（空气放电）； c）直接放电。施加部位：在操作人员正常使用时可能触及的外壳和操作部分； d）间接放电。施加部位：通信单元各个侧面； e）每个敏感试验点放电次数：正负极性各10次，每次放电间隔至少为1s。 | 试验时，终端通信模块可以出现短时通信中断；试验后，通信模块工作正常。 | 合格 |
| 电快速瞬变/脉冲群抗扰度 | 按GB/T 17626.4—2018的规定，并在下述条件下进行试验： 1、通信单元在正常工作状态下，试验电压施加于终端交流电源端口之间： a）严酷等级：4； b）试验电压：±2kV； c）重复频率：5kHz或100kHz； d）试验时间：1min/次； e）试验电压施加次数：正负极性各3次。 2、通信单元在工作状态下，试验电压施加于终端的供电电源端和保护接地端： a）严酷等级：4； b）试验电压：±4kV； c）重复频率：2.5kHz、5kHz或100kHz； d）试验时间：1min/次； e）施加试验电压次数：正负极性各 3 次。 | 在对电源回路进行试验时，可以出现短时通信中断；试验后，通信模块应能正常工作。 | 合格 |
| 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | 终端模块在正常工作状态下，按GB/T 17626.6—2017的规定，并在下述条件下进行试验： a）频率范围：150kHz～80MHz； b）严酷等级：3； c）试验电压：10V（非调制）； d）正弦波 1kHz，80%幅度调制。 | 试验电压施加于终端的供电电源端和保护接地端，试验时通信模块不应发生损坏或死机现象，试验后工作正常。 | 合格 |
| 工频磁场抗扰度 | 将终端置于与系统电源电压相同频率的随时间正弦变化、强度为400A/m的稳定持续磁场的线圈中心。 | 试验时通信模块不应发生损坏或死机现象，试验后工作正常。 | 合格 |
| 电源暂降和短时中断 | 终端在通电状态下，按GB/T 17626.11—2008的方法进行。 |  | 合格 |
| 接收灵敏度测试 | 将终端通信模块与模拟信号源连接，模拟信号源播发S频点卫星模拟信号（到天线口面的信号功率符合5.6.1要求），测试次数按照仰角10、30、50、75，共测4次。样机在不同仰角下接收测试信号。单次测试采集的电文总和为106，将终端通信模块接收的出站信息与信号源播发的原始信息进行比较，统计误码率 | 天线输入口面的北斗GEO卫星RDSS信号S载波电平为-127dBm，北斗RDSS单元应能捕获卫星信号，且单支路接收信号误码率不大于1×10-5 。 | 合格 |
| 接收通道数测试 | 测试系统通过10个波束向被测通信模块发送定位和通信数据，测试信号到达样机天线口面功率为-127dBm,天线仰角50。通过串口检测样机的信息接收情况，判断并记录样机的接收通道数 | 北斗RDSS单元接收通道数不小于6，具有指挥功能的北斗RDSS单元接收通道数不小于10。 | 合格 |
| 首次捕获时间测试 | 将电力终端通信模块和模拟信号源连接，测试信号到达样机天线口面功率为-127dBm, 天线仰角50。统计样机从开机到正确输出出站电文信息所用的时间，试验次数n（n=10）次 | 北斗RDSS单元从加电开机至捕获北斗GEO卫星RDSS信号并解调出信息所需时间应不大于2s。 具备指挥功能的北斗RDSS单元从加电开机至捕获北斗GEO卫星RDSS信号并解调出信息所需时间应不大于10s。 | 合格 |
| 重捕获时间测试 | 将电力终端通信模块和模拟信号源连接，测试信号到达样机天线口面功率为-127dBm, 天线仰角50。待样机正确锁定信号后，关闭信号，10秒后恢复信号，统计从恢复信号到样机正确锁定信号时间，试验次数n（n=10）次 | 北斗RDSS单元接收到的北斗GEO卫星信号短暂中断，中断时间不超过30s时，其重新捕获卫星信号的时间应不大于1s。 具备指挥功能的北斗RDSS单元重捕获时间应不大于2s。 | 合格 |
| 定位精度测试 | 按GB/T 39399-2020中5.11.1规定的方法进行，将电力终端通信模块安置在已知的观测点上，待该电力终端通信模块得到定位结果后开始记录显示或者输出的坐标，数据采样率间隔不大于30s，连续记录数据不少于100个 | 普通单点定位模式开阔无遮挡地区水平精度应优于3m，垂直精度应优于5m。PPP定位模式开阔无遮挡地区水平精度应优于30cm，垂直精度应优于50cm，初次定位收敛时间小于30min。半遮挡地区水平精度应优于1m，垂直精度应优于2m。 | 合格 |
| 授时精度测试 | 测试现场可直接获取UTC信号时，测试采用时刻比对分析法。该方法主要以均值和标准偏差为测量依据。 | 相对于BDT应≤20ns(1σ)。 | 合格 |
| 热插拔测试 | 将电源接入电能采集终端，进行电力终端通信模块的插拔测试，测试次数50次，记录插拔次数，检查采集终端的运行状态和外观是否正常。 | 插拔测试结束后，采集终端和电力终端通信模块必须能正常工作。 | 合格 |
| 匹配兼容性和通信可靠性测试 | 在实验室中，取20台符合型式规范尺寸和接口要求匹配的采集终端，分别插入电力终端通信模块，插入电源。 | 采集终端要保持正常工作和通信状态。 | 合格 |

### 2.2检验结果

所检项目符合《基于北斗定位的电力终端通信模块》要求。

## 四、标准涉及国内外专利及处置情况

无。

## 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过制定本标准，可规范基于北斗定位的电力终端通信模块的功能、性能要求，实现北斗定位电力终端通信模块的标准化，易于实现备品备件替换以及产品质量管控，降低通信模块的采购成本。

该标准可高效提高电网运行质量，满足电网现在及未来发展方向的典型应用场景，具有推广到全电网使用的广阔前景，形成在智能配电网领域具有切实推广性的技术成果，为公司带来可观的经济效益，为电网公司协同研发北斗电力综合平台提供切实有效地技术支撑及产品支持。

## 六、标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

七、采用国际标准和国外先进标准情况

无。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

## 九、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见

本标准为首次制定，为推荐性团体标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

- 组织措施

利用信息平台对标准进行推广和宣贯，同时展示试点效果案例；联合有实力的模块生产厂家，建设试验试点，便于客户实地调研。

- 技术措施

通过统一基于北斗定位的电力终端采集模块的技术指标要求，推进用户采集终端的规范化管理。

- 实施日期

自标准发布后，及时推广实施。

十一、废行现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

在第一次工作组会议上，经工作组成员共同讨论将原立项名称《基于北斗采集终端远程通信单元技术规范》改为《基于北斗定位的电力终端通信模块》。